Экспресс-тест на Дирофиляриоз собак Ag(CHW Ag Immitis) - иммунохроматографический тест для качественного определения Дирофиляриоз собак Ag в плазме или сыворотке крови.

Принцип проведения теста

Экспресс-тест на Дирофиляриоз собак Ag(CHW Immitis) основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет испытательное окно. Испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно антигена Дирофиляриоз собак Ag(CHW Immitis), то появляется видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие антигена  дирофиляриоза в образце.

Интерпретация результатов через 15-20 минут

Чувствительность 98.53%; Специфичность 100%.

Инструкция

Экспресс-тест на Дирофиляриоз собак Ag(CHW Ag Immitis)

1.     ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ

Экспресс-тест на Дирофиляриоз собак Ag(CHW Immitis)  - иммунохроматографический тест для качественного определения Дирофиляриоза собак в плазме или сыворотке крови.

Время анализа: 15-20 минут.

Образец: плазма или сыворотка крови.

2.     ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Экспресс-тест на Дирофиляриоз собак Ag(CHW Immitis) основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет испытательное окно. Испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно антигена Дирофиляриоз собак Ag(CHW Immitis), то появляется видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие антигена дирофиляриоза в образце.

3.     СОСТАВ НАБОРА

-      10 пакетов из фольги, в каждом пакете содержится одна кассета, одна пипетка и влагопоглотитель;

-      Одна капельница объемом 2 мл;

-      Руководство по использованию.

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку

www.ed-vet.com/video/

4.     ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ

- Возьмите образец плазмы или сыворотки крови.

- Выньте кассету из пакета и положите ее горизонтально.

- Капните 1 каплю образца и немедленно капните 2-3 капли буферного раствора в пробоотборное отверстие «S».

- Оцените результат через 15-20 минут.

5.     ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос «C» и «T», независимо от того, «Т» полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса «C».

Недействительный: В зоне «С» не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли «Т» окрашенная полоса.

6.     ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7.     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-      Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.

-      До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.

-      Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.

-      Не используйте повторно тест-набор.

-      Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.

-      Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.