Экспресс-тест на Ротавирус собак Ag - иммунохроматографический тест для качественного определения  Ротавируса собак Ag в выделениях собаки, фекалиях или рвоте.

Принцип проведения теста

Экспресс-тест на Ротавирус собак Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет испытательное окно. Испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно антигена ротавируса, то появляется видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие антигена  ротавируса собак в образце.

Интерпретация результатов через 15-20 минут

Чувствительность 98.53%; Специфичность 100%.

Инструкция

Экспресс-тест на  Ротавирус собак Ag

1.     ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ

Экспресс-тест на Ротавирус собак Ag - иммунохроматографический тест для качественного определения ротавируса собак в фекалиях или рвоте.

Время анализа: 15-20 минут.

Образец: смыв, фекалии, рвота.

2.     ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Экспресс-тест на ротавирус собак Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет испытательное окно. Испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно антигена ротавируса собак, то появляется видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие антигена  ротавируса собак в образце.

3.     СОСТАВ НАБОРА

-       10 пакетов из фольги, в каждом пакете содержится одна кассета, одна пипетка и влагопоглотитель;

-        10 буферных растворов (1 мл);

-        10 тампонов на палочке;

-        Руководство по использованию.

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку

www.ed-vet.com/video/

4.     ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ

-      Соберите материал у собаки палочкой с тампоном.

-      Вставьте мокрый тампон в  трубку буферного раствора. Перемешать его для обеспечения хорошего извлечения образца.

-      Достаньте кассету из упаковки и поместите ее горизонтально.

-      Последовательно капните 3 капли образца в пробоотборное отверстие «S».

-      Оцените результат в течение 15-20 минут.

5.     ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос «C» и «T», независимо от того, «Т» полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса «C».

Недействительный: В зоне «С» не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли Т окрашенная полоса.

6.     ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7.     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-     Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.

-     До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.

-     Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.

-      Не используйте повторно тест-набор.

-    Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.

-     Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.