Экспресс-тест на Калицивироз Ag - иммунохроматографический тест для качественного определения  Калицивироза кошек Ag в выделениях.

Принцип проведения теста

Экспресс-тест на Калицивироз кошек Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет испытательное окно. Испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно антигена Калицивироза кошек, то появляется видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие антигена Калицивироза кошек  в образце.

Интерпретация результатов через 10-15 минут.

Чувствительность 98.53%; Специфичность 100%.

Инструкция

Экспресс-тест на Калицивироз кошек Ag (FCV Ag)

1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Экспресс-тест на Калицивироз кошек (FСV Ag) это иммунохроматографический тест для качественного определения антигена Калицивироза кошек (FCV Ag) в выделениях кошки.

Время анализа: ДО 30 МИНУТ! ВНИМАНИЕ! РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 30 МИНУТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Образец: Смыв с носа, рта и глаз в одну пробирку;

2. ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Экспресс-тест на Калицивироз кошек Ag основан на многослойном иммунохроматографическом анализе бокового потока. Испытательное устройство имеет испытательное окно. Испытательное окно имеет невидимую «Т» (тестовую) зону и «С» (контрольную) зону. Когда образец помещается в пробоотборное отверстие на устройстве, жидкость растекается по бокам на поверхности тест-полоски. Если при этом в образце имеется достаточно антигена Калицивироза кошек, то появляется видимая «Т» полоса. «С» полоса должна всегда появляться после помещения образца в устройство, показывая достоверный результат. Тем самым, устройство может точно показывать наличие антигена Калицивироза кошек в образце.

3. СОСТАВ НАБОРА

- 10  пакетов из фольги, в каждом пакете содержится одна кассета, одна пипетка и влагопоглотитель;

- 10 пластиковых пробирок с буферным раствором (1 мл);

- 30 тампонов на палочке;

- Руководство по использованию.

ВНИМАНИЕ! Вы можете ознакомиться с видео инструкцией перейдя по QR коду или ввести ссылку

www.ed-vet.com/video/

4. ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

-   Соберите материал с помощью палочки-тампона

-  Поместите мокрый тампон в имеющуюся аналитическую буферную пробирку.  Встряхните ее, чтобы обеспечить хорошую экстракцию образца.

-    Достаньте кассету из упаковки и поместите ее горизонтально.

-   Последовательно капните 3 капли образца в пробоотборное отверстие «S»

-    Оцените результат в течение 20-30 минут.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Положительный: Наличие обеих окрашенных полос «C» и «T», независимо от того, «Т» полоса чистая или смазанная.

Отрицательный: Появляется только полоса «C».

Недействительный: В зоне «С» не появляется окрашенная полоса, независимо от того, появляется ли «Т» окрашенная полоса.

6. ХРАНЕНИЕ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Не хранить тест-набор под прямыми лучами солнца.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для достижения лучших результатов, пожалуйста, строго соблюдайте данные инструкции.

- До начала анализа все реагенты должны иметь комнатную температуру.

-  Вынимайте тест-кассету непосредственно перед применением.

-   Не используйте повторно тест-набор.

- Не используйте тест-набор после истечения его срока годности, указанного на пакете.

- Компоненты набора прошли качественный контроль в качестве стандартной единицы партии. Не смешивайте компоненты из разных лотов.